## Foglio1
Lotto | Descrizione Dispositivo | CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE | CONFRONTO CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME RICHIESTE E PROPOSTE (Spesificare e dettagliare, per ogni caratteristica minima richiesta, se il dispositivo proposto soddisfa il relativo requisito e in che misura) | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE PROPOSTE CON MOTIVAZIONI, VANTAGGI E SVANTAGGI
1 | Pacemaker bassa fascia SSIR | a) Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO b) Sensore per funzione RR c) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata d) Sistema di connessione IS-1 e) Funzione di isteresi programmabile f) Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di almeno 1 mV g) Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati h) Longevità ≥ 5 anni con output 2.5V, 0.4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza 60 bpm, sensori attivi i) Elettrocatetere bipolare a rilascio di steroide con disponibilità disistema di fissazione sia attiva che passiva e con diametro massimo 7 Fr l) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti
2 | Pacemaker alta fascia SSIR | a) Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO b) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata c) Sistema di connessione IS-1 d) Funzione di isteresi programmabile e) Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di almeno 1 mV f) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi g) Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare h) Sensore per funzione RR i) Misurazione automatica della impedenza dell’elettrocatetere al di fuori dei controlli ambulatoriali e visualizzazione dei trend di impedenza nel tempo in forma grafica l) Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati m) Memorizzazione EGM n) Gestione automatica del sensing o) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti p) Elettrocatetere bipolare con diametro massimo di 7 Fr, a rilascio di steroide e con disponibilità disistema di fissazione attiva e/o passiva q) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet
3 | Pacemaker bassa fascia DDDR | a) Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR b) Sensore per funzione RR c) Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare d) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata e) Sistema di connessione IS-1 f) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo g) Memorizzazione EGM h) Controllo automatico della soglia di stimolazione: il pacemaker gestisce l’energia di stimolazione, in relazione alla risposta ottenuta dal test di soglia i) Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento l) Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati m) Misura in telemetria del valore dell'impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria, e indicazione della vita teorica residua n) Longevità ≥ 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie attivi o) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti p) Elettrocateteri bipolare a rilascio di steroide con disponibilità di sistema di fissazione sia attiva che passiva e diametro massimo 7 Fr
4 | Pacemaker media fascia DDDR | a) Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR b) Sensore per funzione RR c) Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare d) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata e) Sistema di connessione IS-1 f) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo (presenza di modalità di minimizzazione della stimolazione ventricolare). g) Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento h) Misura in telemetria del valore dell’impedenza dell’elettrocatetere, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua i) Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati l) Memorizzazione EGM m) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti n) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi o) Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare p) Gestione automatica del sensing q) Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere r) Elettrocatetere bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 7 Fr s) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet
5 | Pacemaker alta fascia DDDR | a) Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR b) Sensore per funzione RR c) Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare d) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata e) Sistema di connessione IS-1 f) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo (algoritmi di minimizzazone del pacing ventricolare) g) Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento h) Misura in telemetria del valore dell’impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua. i) Registrazione automatica degli episodi di aritmia atriale e ventricolare con memorizzazione automatica del segnale EGM l) Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura atriale e ventricolare m) Gestione automatica del sensing atriale e ventricolare n) Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere o) Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati p) Sensibilità atriale < 0,25 mV q) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) r) Possibilità di eseguire SEF da programmatore s) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti t) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto attivi u) Elettrocatetere bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 7 Fr
6 | Pacemaker tipo VDDR | a) Stimolatori cardiaci VDDR multiprogrammabili b) Corredati di elettrocatetere con possibilità di stimolazione atrio guidata con monocatetere. c) Peso non superiore a 25g e spessore d) Possibilità di inibire la stimolazione o di programmare la stimolazione fino a 30 ppm e) Disponibilità di sensore accelerometrico f) Isteresi di frequenza programmabile g) Connessione IS-1 h) ECG intracavitario i) Monitoraggio emodinamico con sensore dedicato
7 | Pacemaker biventricolare | a) Pacemaker biventricolari rate responsive dotati di funzioni avanzate per la gestione automatica delle soglie di cattura in tutte e 3 le camere di stimolazione, per la misurazione automatica dei parametri elettrici, per la regolazione automatica multiparametrica battito-battitto del sensing atriale e ventricolare, per l’ottimizzazione del ritardo AV/VV. b) Stimolazione sinistra multisito c) Dotato di funzioni diagnostiche avanzate dedicate anche al monitoraggio degli episodi di tachiaritmia atriale, memorizzaizone EGM estesa. d) Compatibile con catetere sinistro tetrapolare con disponibilità di scelta tra diversi vettori per la stimolazione del ventricolo sinistro e) Misurazioni automatiche periodiche giornaliere delle onde P ed R con memorizzazione dei trend diagnostici f) Monitoraggio giornaliero dell’impedenza degli elettrocateteri con possibilità di passaggio automatico dalla configurazione bipolare a quella unipolare in caso di valori di impedenza anomali e relativo trend diagnostico g) Algoritmi di misurazione automatica delle soglie di stimolazione in tutte e 3 le camere con possibilità di riprogrammazione automatica dell’ampiezza dell’impualso di stimolazione e relativi trend diagnsotici h) Adeguamento della frequenza, del ritardo AV e dei refrattari sulla base dei dati di attività raccolti dal sensore i) Memorizzazione EGM l) Disponibilità di telemetria a radiofrequenza m) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet. n) Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, sleep apnea) o) Compatibilità del sistema (apparecchiatura e cateteri ventricolari,a fissazione attiva e/o passiva e elettrocateteri atriali, a fissazione attiva e/o passiva) con MRI, almeno 1,5 T, total body
8 | Pacemaker Leadless | a) SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE LEADLESS COMPATIBILE TOTAL BODY CON LA RISONANZA MAGNETICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO ATRAUMATICO A BARBE ED INTRODUTTORI DEDICATI b) Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO c) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata d) Longevità di almeno 5 anni con frequenza di stimolazione 50 bpm, output 2.5V/0.24 ms a 100% di pacing,500 Ohm di impedenza. e) Volume non superiore a 1 cc. f) Fissaggio a barbe in Nitinolo g) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet h) Compatibile con la risonanza magnetica a 3T o 1,5T senza limitazioni di tempo o di segmenti corporei
9 | Pacemaker Leadless VDD | a) SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE LEADLESS COMPATIBILE TOTAL BODY CON LA RISONANZA MAGNETICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO ATRAUMATICO A BARBE ED INTRODUTTORI DEDICATI b) Modo di stimolazione: VDD, SSIR, SSI, SOO c) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata d) Longevità di almeno 5 anni con frequenza di stimolazione 50 bpm, output 2.5V/0.24 ms a 100% di pacing,500 Ohm di impedenza e) Volume non superiore a 1 cc f) Fissaggio a barbe in Nitinolo g) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet h) Compatibile con la risonanza magnetica a 3T o 1,5T senza limitazioni di tempo o di segmenti corporei. i) Sensing atriale per stimolazione atrio guidata, in grado di stimolare il ventricolo ma garantendo la stimolazione fisiologica attraverso il sincronismo atrioventricolare
10 | Defibrillatore VVIR bassa fascia | a) Modo di stimolazione VVI-VVIR b) Massima energia erogata di almeno 35 J c) Connessione DF4, disponibilità di modelli con attacco DF1 d) Regolazione automatica della sensibilità e) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) f) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock g) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali h) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici i) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico l) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi m) Possibilità di programmare terapie ventricolari multiple con ATP (con diverso schema di temporizzazione) e terapia con shock in zona TV e FV n) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo o) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil p) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet q) Compatibilità del sistema (apparecchiatura e cateteri ventricolari,a fissazione attiva e/o passiva e elettrocateteri atriali, a fissazione attiva e/o passiva) con MRI, almeno 1,5 T, total body
11 | Defibrillatore VVIR alta fascia | a) Modo di stimolazione VVI-VVIR b) Massima energia erogata di almeno 35 J c) Connessione DF4, disponibilità di modelli con attacco DF1 d) Regolazione automatica della sensibilità e) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) f) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock g) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali h) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici i) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico l) Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori m) Possibilità di programmare terapie ventricolari multiple con ATP (con diverso schema di temporizzazione) e terapia con shock in zona TVe FV n) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo o) Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca) p) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi q) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) r) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla total body estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti s) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil,
12 | Defibrillatore monocamerale con dipolo flottante in atrio | a) Defibrillatore Monocamerale VDD per la discriminazione delle aritmie sopraventricolare con sensing atriale vero. b) Dispositivo MRI Compatibile 1,5 e 3 Tesla Total Body c) Provvisto di un canale aggiuntivo per il sensing atriale grazie all’utilizzo di un catetere ventricolare dedicato con il bipolo flottante. Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet con possibilità di controllo remoto automatico e giornaliero con dati trasmessi tramite rete gsm. d) Dotato di algoritmo fisiologico per la regolazione delle frequenza cardiaca basato sulla lettura della contrattilità cardiaca senza l’ausilio di cateteri dedicati. e) Dispositivo in grado di erogare più di 36 joule. In grado di erogare almeno 6 shock sia nella zona FV che TV e possibilità di erogare ATP anche in zona FV precedentemente l’inizio della carica dei condensatori
13 | Defibrillatore DDDR bassa fascia | a) Modo di stimolazione DDD-DDDR b) Volume massimo ≤ 43 cc c) Massima energia erogata di almeno 35 J d) Connessione DF4 e disponibilità di modelli con attacco DF1 e) Regolazione automatica della sensibilità f) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) g) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock h) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali i) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici l) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico m) Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori n) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo o) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) p) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria q) Compatibilità del sistema (apparecchiatura e cateteri ventricolari, a fissazione attiva e/o passiva e atriali, a fissazione attiva e/o passiva) con MRI, almeno 1,5 T, total body r) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare e 50% stimolazione atriale, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi s) Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento t) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil u) Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, istema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, Diametro massimo 7 Fr
14 | Defibrillatore DDDR alta fascia | a) Modo di stimolazione DDD-DDDR b) Massima energia erogata di almeno 35 J c) Connessione DF4 e disponibilità di modelli con attacco DF1 d) Regolazione automatica della sensibilità e) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) f) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock g) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali h) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici i) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico l) Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori m) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo n) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) attraverso piattaforma internet o) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria p) Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento q) Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, sleep apnea) r) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare e 50% stimolazione atriale, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi s) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti t) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare u) Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 8 Fr, compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare.
15 | Defibrillatore tricamerale (CRT-D) bassa fascia | a) Defibrillatore tricamerale rate responsive ad alta energia, b) Energia effettiva erogata : >=35J c) Sistema di connessione DF4 e/o DF1 d) Programmazione ATP in zona FV prima e durante la carica dei condensatori. e) Funzioni dedicate alla riduzione degli shock inappropriati e filtri specifici per ridurre i fenomeni di oversensing sull’onda T f) Gestione delle soglie atriale, ventricolare destra e ventricolare sinistra automatica basata su analisi della risposta evocata g) Memorizzazione di tracciati IEGM h) Compatibilità MRI almeno 1,5T total body del sistema completo (elettrocatetere atriale e ventricolare destro e ventricolare sinistro) i) Elettrocatetere atriale a fissazione attiva e/o passiva l) Elettrocatetere Ventr. Dx a fissazione attiva e/o passiva m) Elettrocatetere Ventr. Sx (completo della più vasta gamma di accessori per il migliore posizionamento in V. Sx).
16 | Defibrillatore biventricolare (CRT-D con dipolo atriale) | a) Defibrillatore biventricolare b) MRI Compatibile 1,5 e 3 Tesla Total Body. c) Possibilità di fare un impianto completo con due cateteri, ventricolare destro e ventricolare sinistro, avendo comunque un sening atriale grazie all’utilizzo di un catetere ventricolare destro dedicato con il bipolo flottante. d) Controllo remoto automatico e giornaliero con dati trasmessi ( Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet) e) Controllo automatico di cattura in ventricolo destro e ventricolo sinistro. f) Dispositivo in grado di erogare più di 36 joule. g) Possibilità di adattare l’intervallo AV automaticamente . h) Possibilità di erogare ATP anche in zona FV precedentemente l’inizio della carica dei condensatori. i) Ampia diagnostica : frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca a riposo, attività del paziente, impedenza toracica, variabilità della frequenza cardiaca l) Elettrocatetere atriale a fissazione attiva e/o passiva m) Elettrocatetere Ventr. Dx a fissazione attiva e/o passiva n) Elettrocatetere Ventr. Sx (completo della più vasta gamma di accessori per il migliore posizionamento in V. Sx).
17 | Defibrillatore tricamerale (CRT-D) alta fascia | a) Defibrillatore tricamerale rate responsive ad alta energia, compatibilità sinistra con elettrocatetere quadripolare e stimolazione sinistra multisito b) Energia effettiva erogata : >=35J c) Sistema di connessione DF4 e/o DF1 d) Stimolazione sinistra multisito per erogare impulsi VS multipli con ogni ciclo cardiaco e migliorare la risposta emodinamica e clinica e) Programmazione ATP in zona FV prima e durante la carica dei condensatori. f) Funzioni dedicate alla riduzione degli shock inappropriati e filtri specifici per ridurre i fenomeni di oversensing sull’onda T g) Gestione delle soglie atriale, ventricolare destra e ventricolare sinistra automatica con stimolo di backup durante la ricerca di soglia h) Memorizzazione di tracciati IEGM i) Diagnostica dello scompenso cardiaco (almeno 4 parametri tra freq. cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracia, variabilità della frequenza cardiaca, inclinazione del paziente durante il riposo notturno e peso paziente) l) Longevità ≥ 6 anni (15% stimolazione atriale, 100% stimolazione ventricolare dx e sx, 2,5 V, 0,4 ms su tutti i canali, almeno 2 shock/anno, 500 ohm, monitoraggio remoto acceso e diagnostiche accese, 60 bpm, onset e egm sempre attivi) m) Compatibilità MRI 1,5 T e 3 T total body del sistema completo (elettrocatetere atriale e ventricolare destro e ventricolare sinistro) n) Elettrocatetere atriale a fissazione attiva e/o passiva o) Elettrocatetere Ventr. Dx a fissazione attiva e/o passiva p) Elettrocatetere Ventr. Sx (completo della più vasta gamma di accessori per il migliore posizionamento in V. Sx) q) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet
18 | Defibrillatore sottocutaneo | a) Defibrillatore ed elettrocatetere per impianto sottocutaneo del device in zona medio ascellare b) Ottimizzazione del sensing basato su almeno due vettori disponibili c) Algoritmo di discriminazione delle aritmie sopraventricolari con possibilità di programmare almeno una zona di riconoscimento d) Compatibilità MRI total body a 1,5 T e) Monitoraggio remoto domiciliare tramite trasmettitore wireless
19 | Loop recorder bassa fascia | a) Peso ≤ 15 gr b) Longevità ≥ 3 anni c) Frequenza di campionamento del segnale ≥ 128 Hz d) Registrazioni manuali attivabili da paziente tramite telecomando o altro sistema esterno al dispositivo e) Sensing automatico f) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) g) Sistema di controllo remoto basato su tecnologia GSM compreso fornitura di trasmettitore e servizio
20 | Loop recorder alta fascia | a) Sistema iniettabile "a pistone" compreso di kit di impianto con strumento di incisione e strumento per l’inserimento sottocutaneo b) Longevità ≥ 2 anni c) Peso ≤ 5 gr d) Volume massimo ≤ 5 cc e) Discriminatori del ritmo cardiaco f) Frequenza di campionamento del segnale ≥ 128 Hz g) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) h) Registrazioni manuali attivabili da paziente tramite telecomando o altro sistema esterno al dispositivo i) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) l) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
21 | Involucri antibatterici impiantabili per defibrillatori e pacemaker
22 | Defibrillatore indossabile

## Foglio2
Lotto | Descrizione Dispositivo | CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
1 | Pacemaker bassa fascia SSIR | a) Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO b) Sensore per funzione RR c) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata d) Sistema di connessione IS-1 e) Funzione di isteresi programmabile f) Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di almeno 1 mV g) Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati h) Longevità ≥ 5 anni con output 2.5V, 0.4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza 60 bpm, sensori attivi i) Elettrocatetere bipolare a rilascio di steroide con disponibilità disistema di fissazione sia attiva che passiva e con diametro massimo 7 Fr l) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti
2 | Pacemaker alta fascia SSIR | a) Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO b) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata c) Sistema di connessione IS-1 d) Funzione di isteresi programmabile e) Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di almeno 1 mV f) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi g) Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare h) Sensore per funzione RR i) Misurazione automatica della impedenza dell’elettrocatetere al di fuori dei controlli ambulatoriali e visualizzazione dei trend di impedenza nel tempo in forma grafica l) Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati m) Memorizzazione EGM n) Gestione automatica del sensing o) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti p) Elettrocatetere bipolare con diametro massimo di 7 Fr, a rilascio di steroide e con disponibilità disistema di fissazione attiva e/o passiva q) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet
3 | Pacemaker bassa fascia DDDR | a) Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR b) Sensore per funzione RR c) Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare d) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata e) Sistema di connessione IS-1 f) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo g) Memorizzazione EGM h) Controllo automatico della soglia di stimolazione: il pacemaker gestisce l’energia di stimolazione, in relazione alla risposta ottenuta dal test di soglia i) Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento l) Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati m) Misura in telemetria del valore dell'impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria, e indicazione della vita teorica residua n) Longevità ≥ 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie attivi o) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti p) Elettrocateteri bipolare a rilascio di steroide con disponibilità di sistema di fissazione sia attiva che passiva e diametro massimo 7 Fr
4 | Pacemaker media fascia DDDR | a) Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR b) Sensore per funzione RR c) Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare d) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata e) Sistema di connessione IS-1 f) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo (presenza di modalità di minimizzazione della stimolazione ventricolare). g) Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento h) Misura in telemetria del valore dell’impedenza dell’elettrocatetere, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua i) Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati l) Memorizzazione EGM m) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti n) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi o) Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare p) Gestione automatica del sensing q) Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere r) Elettrocatetere bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 7 Fr s) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet
5 | Pacemaker alta fascia DDDR | a) Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR b) Sensore per funzione RR c) Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare d) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata e) Sistema di connessione IS-1 f) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo (algoritmi di minimizzazone del pacing ventricolare) g) Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento h) Misura in telemetria del valore dell’impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua. i) Registrazione automatica degli episodi di aritmia atriale e ventricolare con memorizzazione automatica del segnale EGM l) Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura atriale e ventricolare m) Gestione automatica del sensing atriale e ventricolare n) Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere o) Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati p) Sensibilità atriale < 0,25 mV q) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) r) Possibilità di eseguire SEF da programmatore s) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti t) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto attivi u) Elettrocatetere bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 7 Fr
6 | Pacemaker tipo VDDR | a) Stimolatori cardiaci VDDR multiprogrammabili b) Corredati di elettrocatetere con possibilità di stimolazione atrio guidata con monocatetere. c) Peso non superiore a 25g e spessore d) Possibilità di inibire la stimolazione o di programmare la stimolazione fino a 30 ppm e) Disponibilità di sensore accelerometrico f) Isteresi di frequenza programmabile g) Connessione IS-1 h) ECG intracavitario i) Monitoraggio emodinamico con sensore dedicato
7 | Pacemaker biventricolare | a) Pacemaker biventricolari rate responsive dotati di funzioni avanzate per la gestione automatica delle soglie di cattura in tutte e 3 le camere di stimolazione, per la misurazione automatica dei parametri elettrici, per la regolazione automatica multiparametrica battito-battitto del sensing atriale e ventricolare, per l’ottimizzazione del ritardo AV/VV. b) Stimolazione sinistra multisito c) Dotato di funzioni diagnostiche avanzate dedicate anche al monitoraggio degli episodi di tachiaritmia atriale, memorizzaizone EGM estesa. d) Compatibile con catetere sinistro tetrapolare con disponibilità di scelta tra diversi vettori per la stimolazione del ventricolo sinistro e) Misurazioni automatiche periodiche giornaliere delle onde P ed R con memorizzazione dei trend diagnostici f) Monitoraggio giornaliero dell’impedenza degli elettrocateteri con possibilità di passaggio automatico dalla configurazione bipolare a quella unipolare in caso di valori di impedenza anomali e relativo trend diagnostico g) Algoritmi di misurazione automatica delle soglie di stimolazione in tutte e 3 le camere con possibilità di riprogrammazione automatica dell’ampiezza dell’impualso di stimolazione e relativi trend diagnsotici h) Adeguamento della frequenza, del ritardo AV e dei refrattari sulla base dei dati di attività raccolti dal sensore i) Memorizzazione EGM l) Disponibilità di telemetria a radiofrequenza m) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet. n) Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, sleep apnea) o) Compatibilità del sistema (apparecchiatura e cateteri ventricolari,a fissazione attiva e/o passiva e elettrocateteri atriali, a fissazione attiva e/o passiva) con MRI, almeno 1,5 T, total body
8 | Pacemaker Leadless | a) SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE LEADLESS COMPATIBILE TOTAL BODY CON LA RISONANZA MAGNETICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO ATRAUMATICO A BARBE ED INTRODUTTORI DEDICATI b) Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO c) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata d) Longevità di almeno 5 anni con frequenza di stimolazione 50 bpm, output 2.5V/0.24 ms a 100% di pacing,500 Ohm di impedenza. e) Volume non superiore a 1 cc. f) Fissaggio a barbe in Nitinolo g) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet h) Compatibile con la risonanza magnetica a 3T o 1,5T senza limitazioni di tempo o di segmenti corporei
9 | Pacemaker Leadless VDD | a) SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE LEADLESS COMPATIBILE TOTAL BODY CON LA RISONANZA MAGNETICA CON SISTEMA DI FISSAGGIO ATRAUMATICO A BARBE ED INTRODUTTORI DEDICATI b) Modo di stimolazione: VDD, SSIR, SSI, SOO c) Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata d) Longevità di almeno 5 anni con frequenza di stimolazione 50 bpm, output 2.5V/0.24 ms a 100% di pacing,500 Ohm di impedenza e) Volume non superiore a 1 cc f) Fissaggio a barbe in Nitinolo g) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet h) Compatibile con la risonanza magnetica a 3T o 1,5T senza limitazioni di tempo o di segmenti corporei. i) Sensing atriale per stimolazione atrio guidata, in grado di stimolare il ventricolo ma garantendo la stimolazione fisiologica attraverso il sincronismo atrioventricolare
10 | Defibrillatore VVIR bassa fascia | a) Modo di stimolazione VVI-VVIR b) Massima energia erogata di almeno 35 J c) Connessione DF4, disponibilità di modelli con attacco DF1 d) Regolazione automatica della sensibilità e) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) f) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock g) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali h) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici i) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico l) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi m) Possibilità di programmare terapie ventricolari multiple con ATP (con diverso schema di temporizzazione) e terapia con shock in zona TV e FV n) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo o) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil p) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet q) Compatibilità del sistema (apparecchiatura e cateteri ventricolari,a fissazione attiva e/o passiva e elettrocateteri atriali, a fissazione attiva e/o passiva) con MRI, almeno 1,5 T, total body
11 | Defibrillatore VVIR alta fascia | a) Modo di stimolazione VVI-VVIR b) Massima energia erogata di almeno 35 J c) Connessione DF4, disponibilità di modelli con attacco DF1 d) Regolazione automatica della sensibilità e) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) f) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock g) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali h) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici i) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico l) Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori m) Possibilità di programmare terapie ventricolari multiple con ATP (con diverso schema di temporizzazione) e terapia con shock in zona TVe FV n) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo o) Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca) p) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi q) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) r) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla total body estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti s) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil,
12 | Defibrillatore monocamerale con dipolo flottante in atrio | a) Defibrillatore Monocamerale VDD per la discriminazione delle aritmie sopraventricolare con sensing atriale vero. b) Dispositivo MRI Compatibile 1,5 e 3 Tesla Total Body c) Provvisto di un canale aggiuntivo per il sensing atriale grazie all’utilizzo di un catetere ventricolare dedicato con il bipolo flottante. Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet con possibilità di controllo remoto automatico e giornaliero con dati trasmessi tramite rete gsm. d) Dotato di algoritmo fisiologico per la regolazione delle frequenza cardiaca basato sulla lettura della contrattilità cardiaca senza l’ausilio di cateteri dedicati. e) Dispositivo in grado di erogare più di 36 joule. In grado di erogare almeno 6 shock sia nella zona FV che TV e possibilità di erogare ATP anche in zona FV precedentemente l’inizio della carica dei condensatori
13 | Defibrillatore DDDR bassa fascia | a) Modo di stimolazione DDD-DDDR b) Volume massimo ≤ 43 cc c) Massima energia erogata di almeno 35 J d) Connessione DF4 e disponibilità di modelli con attacco DF1 e) Regolazione automatica della sensibilità f) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) g) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock h) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali i) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici l) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico m) Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori n) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo o) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) p) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria q) Compatibilità del sistema (apparecchiatura e cateteri ventricolari, a fissazione attiva e/o passiva e atriali, a fissazione attiva e/o passiva) con MRI, almeno 1,5 T, total body r) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare e 50% stimolazione atriale, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi s) Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento t) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil u) Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, istema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, Diametro massimo 7 Fr
14 | Defibrillatore DDDR alta fascia | a) Modo di stimolazione DDD-DDDR b) Massima energia erogata di almeno 35 J c) Connessione DF4 e disponibilità di modelli con attacco DF1 d) Regolazione automatica della sensibilità e) Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) f) Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock g) Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali h) Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici i) Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico l) Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori m) Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo n) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) attraverso piattaforma internet o) Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria p) Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento q) Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, sleep apnea) r) Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare e 50% stimolazione atriale, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi s) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti t) Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare u) Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 8 Fr, compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare.
15 | Defibrillatore tricamerale (CRT-D) bassa fascia | a) Defibrillatore tricamerale rate responsive ad alta energia, b) Energia effettiva erogata : >=35J c) Sistema di connessione DF4 e/o DF1 d) Programmazione ATP in zona FV prima e durante la carica dei condensatori. e) Funzioni dedicate alla riduzione degli shock inappropriati e filtri specifici per ridurre i fenomeni di oversensing sull’onda T f) Gestione delle soglie atriale, ventricolare destra e ventricolare sinistra automatica basata su analisi della risposta evocata g) Memorizzazione di tracciati IEGM h) Compatibilità MRI almeno 1,5T total body del sistema completo (elettrocatetere atriale e ventricolare destro e ventricolare sinistro) i) Elettrocatetere atriale a fissazione attiva e/o passiva l) Elettrocatetere Ventr. Dx a fissazione attiva e/o passiva m) Elettrocatetere Ventr. Sx (completo della più vasta gamma di accessori per il migliore posizionamento in V. Sx).
16 | Defibrillatore biventricolare (CRT-D con dipolo atriale) | a) Defibrillatore biventricolare b) MRI Compatibile 1,5 e 3 Tesla Total Body. c) Possibilità di fare un impianto completo con due cateteri, ventricolare destro e ventricolare sinistro, avendo comunque un sening atriale grazie all’utilizzo di un catetere ventricolare destro dedicato con il bipolo flottante. d) Controllo remoto automatico e giornaliero con dati trasmessi ( Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet) e) Controllo automatico di cattura in ventricolo destro e ventricolo sinistro. f) Dispositivo in grado di erogare più di 36 joule. g) Possibilità di adattare l’intervallo AV automaticamente . h) Possibilità di erogare ATP anche in zona FV precedentemente l’inizio della carica dei condensatori. i) Ampia diagnostica : frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca a riposo, attività del paziente, impedenza toracica, variabilità della frequenza cardiaca l) Elettrocatetere atriale a fissazione attiva e/o passiva m) Elettrocatetere Ventr. Dx a fissazione attiva e/o passiva n) Elettrocatetere Ventr. Sx (completo della più vasta gamma di accessori per il migliore posizionamento in V. Sx).
17 | Defibrillatore tricamerale (CRT-D) alta fascia | a) Defibrillatore tricamerale rate responsive ad alta energia, compatibilità sinistra con elettrocatetere quadripolare e stimolazione sinistra multisito b) Energia effettiva erogata : >=35J c) Sistema di connessione DF4 e/o DF1 d) Stimolazione sinistra multisito per erogare impulsi VS multipli con ogni ciclo cardiaco e migliorare la risposta emodinamica e clinica e) Programmazione ATP in zona FV prima e durante la carica dei condensatori. f) Funzioni dedicate alla riduzione degli shock inappropriati e filtri specifici per ridurre i fenomeni di oversensing sull’onda T g) Gestione delle soglie atriale, ventricolare destra e ventricolare sinistra automatica con stimolo di backup durante la ricerca di soglia h) Memorizzazione di tracciati IEGM i) Diagnostica dello scompenso cardiaco (almeno 4 parametri tra freq. cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracia, variabilità della frequenza cardiaca, inclinazione del paziente durante il riposo notturno e peso paziente) l) Longevità ≥ 6 anni (15% stimolazione atriale, 100% stimolazione ventricolare dx e sx, 2,5 V, 0,4 ms su tutti i canali, almeno 2 shock/anno, 500 ohm, monitoraggio remoto acceso e diagnostiche accese, 60 bpm, onset e egm sempre attivi) m) Compatibilità MRI 1,5 T e 3 T total body del sistema completo (elettrocatetere atriale e ventricolare destro e ventricolare sinistro) n) Elettrocatetere atriale a fissazione attiva e/o passiva o) Elettrocatetere Ventr. Dx a fissazione attiva e/o passiva p) Elettrocatetere Ventr. Sx (completo della più vasta gamma di accessori per il migliore posizionamento in V. Sx) q) Presenza in offerta del monitoraggio remoto del dispositivo attraverso piattaforma internet
18 | Defibrillatore sottocutaneo | a) Defibrillatore ed elettrocatetere per impianto sottocutaneo del device in zona medio ascellare b) Ottimizzazione del sensing basato su almeno due vettori disponibili c) Algoritmo di discriminazione delle aritmie sopraventricolari con possibilità di programmare almeno una zona di riconoscimento d) Compatibilità MRI total body a 1,5 T e) Monitoraggio remoto domiciliare tramite trasmettitore wireless
19 | Loop recorder bassa fascia | a) Peso ≤ 15 gr b) Longevità ≥ 3 anni c) Frequenza di campionamento del segnale ≥ 128 Hz d) Registrazioni manuali attivabili da paziente tramite telecomando o altro sistema esterno al dispositivo e) Sensing automatico f) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) g) Sistema di controllo remoto basato su tecnologia GSM compreso fornitura di trasmettitore e servizio
20 | Loop recorder alta fascia | a) Sistema iniettabile "a pistone" compreso di kit di impianto con strumento di incisione e strumento per l’inserimento sottocutaneo b) Longevità ≥ 2 anni c) Peso ≤ 5 gr d) Volume massimo ≤ 5 cc e) Discriminatori del ritmo cardiaco f) Frequenza di campionamento del segnale ≥ 128 Hz g) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) h) Registrazioni manuali attivabili da paziente tramite telecomando o altro sistema esterno al dispositivo i) Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) l) Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio)
21 | Involucri antibatterici impiantabili per defibrillatori e pacemaker
22 | Defibrillatore indossabile